Zał. nr 1 do oferty

FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparaty do elektrochirurgii szt. 2

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji urządzenia: 2017, urządzenia nowe, nieużywane.

Certyfikat CE – załączyć.

Instrukcja obsługi w języku polskim – załączyć.

| Lp | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 4 | Pobór mocy do max. 500W | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość pracy generatora 333 kHz +/-10% | TAK |  |
| 7 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | TAK |  |
| 8 | Trzy wyjścia: dwa monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) jedno bipolarne - umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem 29mm (2-pin) | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody biernej za pomocą wskaźnika linijkowego – wskaźnik min. 8 poziomów | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia dwóch włączników nożnych na tylnym panelu aparatu. | TAK |  |
| 12 | Regulacja mocy pracy aparatu: w zakresie 1-30W z krokiem 1W, powyżej 30W z krokiem 5W | TAK |  |
| 13 | Regulacja mocy w trybie koagulacji natryskowej w zakresie 10-50W co 5W, powyżej 50W do mocy max. co 10W | TAK |  |
| 14 | Waga aparatu do max. 10 kg. | TAK |  |
| 15 | Aparat przystosowany do pracy z narzędziami wykorzystywanymi w chirurgii otwartej, laparoskopowej, małoinwazyjnej, elektroresekcji w tym elektroresekcji bipolarnej. | TAK |  |
| 16 | Możliwość pracy z elektrodami jednorazowymi i wielorazowymi. | TAK |  |
| Parametry pracy |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą max. 400W Min 5 rodzajów cięcia w tym: cięcie mieszane z min. 3 stopniami hemostazy cięcie urologiczne cięcie endoskopowe | TAK |  |
| 2 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą max 180W. W tym: Koagulacja miękka Koagulacja forsowna | TAK |  |
| 3 | Koagulacja monopolarna wysokonapięciowa natryskowa „spray” z mocą max 80W. | TAK |  |
| 4 | Koagulacja bipolarna z mocą min.120W z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. | TAK |  |
| 5 | Automatyczne dopasowanie mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK |  |
| 6 | Cięcie bipolarne z mocą min.150W, z min. 4 stopniami hemostazy oraz cięcie bipolarne urologiczne – z mocą min. 400W | TAK |  |
| 7 | Cięcie endoskopowe z funkcją naprzemiennego cięcia i koagulacji. Min. 9 poziomów regulacji. | TAK |  |
| C. Wymagania szczegółowe aparatu |
| 2 | W razie złej aplikacji elektrody, aparat alarmuje o stanie zagrożenia - sygnałem dźwiękowym i wizualnie. Aparat uniemożliwia aktywację. | TAK |  |
| 3 | Panel przedni foliowany z przyciskami. | TAK |  |
| 4 | Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji mono-bipolarnej i cięcia | TAK |  |
| 5 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. | TAK |  |
| 6 | Aktywacja koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 7 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie 0.1-3sek | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 5 poziomów | TAK |  |
| 9 | Możliwość zapamiętania min. 9 kompletów niezależnych nastaw | TAK |  |
| 10 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia (kody serwisowe). | TAK |  |
| 11 | Zmiana programów przy użyciu 3-przyciskowego włącznika nożnego | TAK |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| D. Wyposażenie |
| 1 | Kabel do biernych elektrod jednorazowych dł. 5m – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, wtyczka 3pin. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 4szt. | TAK |  |
| 3 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty , dł. ok. 25x3,5mm – 4 szt. | TAK |  |
| 4 | Pęseta bipolarna z kablem z wtyczką 2-pin, dł. 3 m – szt. 4 | TAK |  |
| 5 | Pęseta bipolarna prosta z kablem, dł. 16 cm, szerokość branż 2 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Pęseta bagnetowa z kablem, dł. 16cm, szerokość branż 2 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Włącznik nożny 2 przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pin-2szt. | TAK |  |
| E. Gwarancje |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę dołączyć wykaz do oferty) | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

Oświadczamy, że oferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................., dn....................                    		                 .....................................................……

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)