Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Detektor RTG formatu 35x43 cm

| Lp. | Opis parametru | Wymóg/punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 2018 r (nie dopuszcza się aparatów powystawowych, DEMO), sprzęt zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucji | wymagany |  |
|  | DETEKTOR RTG FORMATU 35X43 CM |  |  |
|  | Bezprzewodowy Detektor DR „35x43cm” typu „flat panel” | Tak, podać typ i producenta |  |
|  | Waga detektora baterią maksymalnie 3 kg | wymagany, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne | wymagany |  |
|  | Detektor współpracujący (bez dodatkowych przeróbek oraz ingerencji kablami) z analogowymi aparatami Zamawiającego, zapewniając możliwość wykonania zdjęcia cyfrowego z obniżoną dawką napromieniowania pacjenta | wymagany |  |
|  | Detektor wyposażony w tzw. funkcję AUTOSENS lub odpowiadającą funkcję polegającą na automatycznym, samoistnym przełączeniu się detektora w tryb akwizycji po wyzwoleniu promieniowania RTG przez aparat RTG(brak konieczności jakiejkolwiek ingerencji w systemu cyfrowego z generatorem aparatu RTG) | wymagany |  |
|  | Pole czułe detektorów funkcji AUTOSENS lub odpowiadającą funkcję na całej powierzchni aktywnej matrycy detektora. Wymaga się możliwość wykonania zdjęcia z funkcją AUTOSENS na dowolnym fragmencie detektora (np. na brzegu lub rogu detektora) | wymagany |  |
|  | Grubość detektora maksymalnie 15 mm ± 0,1mm | wymagany, podać grubość |  |
|  | Warstwa scyntylacyjna – jodek cezu DQE dla rozdzielczości przestrzennej 1 pl/mm ≥ 50% | wymagany, podać |  |
|  | Zakres użytecznego napięcia min. 40 -150kV | wymagany, podać zakres |  |
|  | Aktywna matryca detektora 35x43cm min. 2550x3050 pikseli | wymagany, podać rozdzielczość |  |
|  | Bezprzewodowa, bezpieczna transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu min. IEEE 802.11 n (2,4 GHz oraz 5 GHz) | wymagany, podać typ IEEE 802.11 ac (2,4 GHz oraz 5 GHz) – 5 pkt Inne – 0 p. |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 140 µm | wymagany, podać |  |
|  | Skala szarości przesyłanego obrazu min. 16 bit | wymagany, Podać skalę szarości. |  |
|  | Detektor posiada system zabezpieczenia przed podwójną ekspozycją | wymagany |  |
|  | Min. 4 akumulatory w zestawie do detektora | wymagany |  |
|  | Ochronność detektora min. IPx6 | wymagany, podać parametr ochronności |  |
|  | Maksymalne obciążenie punktowo (ϕ40mm) min. 150 kg | wymagany, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni detektora min. 300 kg | wymagany, podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii w obudowie detektora | wymagany |  |
|  | Pełne ładowanie jednej baterii max. 3h | wymagany, podać |  |
|  | Możliwość wymiany baterii bez używania narzędzi | wymagany |  |
|  | Wskaźnik podłączenia i gotowości do ekspozycji w obudowie detektora | wymagany |  |
|  | Zapewnienie ładowania min 2 akumulatorów jednocześnie | wymagany |  |
|  | Możliwość wymiany baterii bez jego wyłączania oraz podłączania kabli zasilających, zewnętrznych ładowarek etc. | wymagany, opisać |  |
|  | Pojemność baterii w detektorze min. 6 Ah | wymagany, podać |  |
|  | Czas pracy panelu detekcyjnego w trybie akwizycji min. 8 h | wymagany, podać |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania w trybie bezprzewodowym bez konieczności wymiany baterii min. 1500 | wymagany, podać ilość ekspozycji 1500 - 2000 – 0 pkt ≥ 2000 – 10 pkt |  |
|  | Panel detekcyjny wyposażony w interfejs umożliwiający automatyczną zmianę współpracującej z detektorem konsoli | wymagany, opisać Bluetooth lub NFC – 5 p., Inne – 0 p. |  |
|  | Obudowa panelu detekcyjnego z wyżłobieniami na min. 2 przeciwległych bokach dedykowanymi do łatwego i bezpiecznego podnoszenia panelu leżącego na płaskiej powierzchni (np. blat stołu). | wymagany, opisać |  |
|  | Uchwyt wbudowany w panel detekcyjny lub zakładany na panel ułatwiający jego przenoszenie. W przypadku uchwytu zakładanego na panel podać jego wagę. | wymagany, opisać uchwyt wbudowany – 5 pkt, Inne – 0 p. |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bez połączenia z konsolą sterowania, np. z aparatem przewoźnym na salach chorych. Obrazy zapamiętywane na detektorze przesyłane są na konsolę sterowania po wznowieniu połączenia z konsolą. | wymagany, opisać |  |
|  | Wbudowana pamięć obrazów min. 200 obrazów | wymagany, podać |  |
|  | Podczas pracy bez połączenia z konsolą sterowania dostępna jest funkcjonalność podglądu przez użytkownika zdjęcia poprzez połączenie z panelem detekcyjnym urządzenia mobilnego typu smartphone i tablet. | wymagany, opisać |  |
|  | Detektor w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego konsolą mobilną z oprogramowaniem VXvue. Koszty konfiguracji detektora i konsoli oraz wymagane licencje w ramach oferty. | wymagany, opisać |  |
|  | KONSOLA TECHNIKA Z OPROGRAMOWANIEM |  |  |
|  | Konsola technika składająca się monitora przeglądowego, stacji roboczej, oprogramowania do akwizycji zdjęć, klawiatury i myszy. | wymagany |  |
|  | Monitor konsoli technika przeglądowy min. 19”, o rozdzielczości min. 1280 x 1024, jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, kalibracja zgodna ze standardem DICOM Part 14 | wymagany, opisać |  |
|  | Stacja robocza z procesorem osiągającym w teście benchmark min. 5000 pkt., min. 4 GB RAM, system operacyjny 64 bit. | wymagany, opisać |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji i obróbki zdjęć w języku polskim (wszystkie funkcje, komunikaty itp.) | wymagany |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min.16 bitów | wymagany, podać |  |
|  | Pojemność obrazowa stacji | wymagany |  |
|  | Narzędzia obrazowe oprogramowania min.: -Automatyczne elektroniczne blendowanie (rozpoznanie położenia blend na obrazie i zaczernienie tego obszaru) - Regulacja jasności i kontrastu obrazów - Adnotacje na obrazach i funkcje pomiarowe - Obracanie i powiększanie obrazów | wymagany |  |
|  | Funkcjonalność wyboru narzędzi podstawowych. Narzędzia wybrane jako podstawowe będą dostępne na ekranie obróbki obrazu. Pozostałe narzędzia, które nie zostały zaznaczone, dostępne są dopiero po rozwinięciu listy narzędzi z danej grupy. | wymagany |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | wymagany |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | wymagany |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem atrybutu z ID i nazwiska pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | wymagany |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | wymagany |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | wymagany |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | wymagany |  |
|  | W przypadku odrzucenia zdjęcia możliwość podania powodu odrzucenia z bazą danych tworzoną przez zamawiającego (bez konieczności wizyty serwisu) | wymagany |  |
|  | Prowadzenie statystyki zdjęć w zakresie procentowego udziału zdjęć poszczególnych projekcji, wykonanych zdjęć z podziałem na użytkowników, procentowym podziałem na powody odrzucenia. Możliwość ustawienia okresu, dla którego oprogramowanie ma generować dane statystyczne. | wymagany |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | wymagany |  |
|  | Możliwość edycji i definiowania programów anatomicznych bez konieczności wzywania serwisu | wymagany |  |
|  | Wyświetlanie histogramu zdjęcia | wymagany |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | wymagany |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji | wymagany |  |
|  | Współpraca stacji z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS/RIS. W cenie oferty koszty podłączenia po stronie PACS/RIS (konfiguracja, licencje, etc.) | wymagany |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub administratora (konta użytkowników zabezpieczone hasłami) | wymagany |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Modality Worklist, | wymagany |  |
|  | Graficzna prezentacja na konsoli statusu detektora cyfrowego: stan baterii, stan połączenia, temperatury | wymagany |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do obsługi oferowanego detektora. Detektor oraz oprogramowanie do sterowania detektorami i akwizycji oraz przetwarzania obrazów wyprodukowane przez jednego, tego samego producenta. | wymagany |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | fantom do oceny niskiego kontrastu dla radiografii ogólnej i fluoroskopii | wymagany |  |
|  | fantom do testów AEC dla radiografii z PMMA z możliwością otrzymania łącznej grubości 10 cm oraz 15 cm o wymiarach min 30 x 30 cm LUB Zestaw fantomów 2x 1 mm Cu oraz 0,5 mm Cu o wymiarach umożlwiających montaż w szynach kolimatora aparatów RTG Zamawiającego | wymagany, opisać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, udokumentowane stosownym zaświadczeniem. | wymagany |  |
|  | Wymagany termin gwarancji min. 24 miesięcy | wymagany, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu maks. 48 h w dni robocze | wymagany, podać |  |
|  | Czas naprawy maks. 5 dni roboczych | wymagany, podać |  |
|  | Możliwość zdalnego połączenia serwisowego z konsolą technika w standardzie VPN | wymagany |  |
|  | Wykonawca zapewnia detektor zastępczy o parametrach nie gorszych na czas trwania umowy. Detektor zastępczy dostarczany i uruchamiany w przypadku awarii przekraczającej oferowany czas naprawy. | wymagany |  |

……………………dnia ……………….                                ………………………………………………………….

(upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy

- podpis(y) i pieczęcie firmowe)