## Część 1
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – dostawa materiałów do sterylizacji

	Część 1
L.p.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość / netto	Cena brutto	%Vat	Wartość / brutto	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Rękaw foliowo papierowy z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu: o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, EN 868-3, EN 868-5 - oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami: / papier o gramaturze 70 g/m2 (PN EN 868-3), (załączyć kompletną charakterystykę wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, oraz potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia), folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z aktualnymi normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 oC, potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz, wszystkie rękawy i torebki od jednego producenta.
2	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 100 mmx200 mm.	szt.	15
3	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji fałdą 150mm x50x100mm.	szt.	50
4	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdą 200 mm x50 x100m.	szt.	20
5	Rękaw papierowo -foliowy do sterylizacji z fałdą 250mmx 65x100m.	szt.	40
6	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdą 300 mm x 80 x100m.	szt.	20
7	Rękaw papierowo foliowy 400 mm x 80 x 100 m.	szt.	5
8	Wskaźnik skuteczności procesu, wymagane potwierdzenie typu przez niezależną organizację akredytowaną, wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych temp. 121C/12 min i 134C/4 min, odpowiadający typowi 6 wg ISO 11140-1. Informacja o typie testu na każdym teście, op.250 szt.	op.	150
9	Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK'a 134C 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Potwierdzenie zgodności pakietu z normą ISO 1110-4 przez niezależną organizację akredytowaną	szt.	800
10	Papier do sterylizacji, krępowany, kolor biały lub zielony, gramatura 60g/m2, rozmiar 120cm x 120cm. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m. Zawartość chlorków maksymalnie 0,015%, siarczanów maksymalnie 0,018 %, Opakowanie 100 szt.	op.	16
11	Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, rozmiar 19 mm x 50 m.	szt.	15
12	Plomby plastikowe bez wskaźnika procesu, odporne na sterylizację parową do 131 C op-1000 szt.	op.	5
13	Koperty do archiwizacji, z możliwością udokumentowania co najmniej 7 cykli na każdej stronie. rozmiar 4A op. 100 szt., kompatybilne z oferowanymi etykietami	op.	5
14	Etykiety podwójne samoprzylepne, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, do metkownic trzyrzędowych, drukujących w poprzek przesuwu rolki z etykietami. Rolka 500 sztuk	op.	100
15	Test skuteczności dezynfekcji termicznej 90c/5 minut, op. 100szt.	op.	15
16	Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie, informacja producenta o zgodności z normą EN-ISO 15883-1, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, opakowanie 25 sztuk.	op.	5
17	Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, ze wskaźnikami dostarczany uchwyt do umieszczania wskaźnika, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia. Załączyć oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną TS 15883, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi i jej pochodnych. Opakowanie 25 sztuk.	op.	25
18	Uchwyt do mocowania kompatybilny z poz. 16	szt.	2
19	Biologiczny wskaźnik kontroli sterylizacji parowej. Okres inkubacji 24 h. Opakowanie 100 szt.	szt.	2